## Slide 1
2020 국립암센터 의학물리 아카데미 과정
Chapter 9. Dose distribution and scatter analysis
충남대병원 방사선종양학과
김 기 환 ( Ph.D.)
2020.6.12

## Slide 2
목차
    Phantom
    Depth dose
    PDD
    TAR
    SAR

## Slide 3
Introduction
real dose
in patient
→
→
환자내부의 선량분포-> 인체 내에서 직접 보는 것은 불가능
인체와 유사한 팬톰 사용-> 팬톰 내의 선량분포 계산-> 인체 내 선량분포로 근사값

## Slide 4: 9.1 Phantom
선량측정-> 통상적으로 물팬톰 사용
  장점
  Muscle 과 연부조직에 대한 흡수와 산란특성 거의 같음
  측정 재현성이 용이함
  즉, 에너지 특성(흡수및 전달)이 동일하다는 의미
  단점
  이온전리함과 검출기들이 방수처리가 되어 있지 않으면 측정시
  물에 의한 영향을 받음

## Slide 5: 용어 정리
    Density thickness=linear thickness x density (cm x g/cm3 =g/cm2)
    Aw = atomic mass =atomic weight =gram atomic weight
    NA =아보가드로수 = 6.02 x 1023 atoms /gram atomic weight(Aw)
    atomic mass(g) / Number of atoms = Aw / NA
    Number of atoms/g = NA / Aw
    Number of electrons/g = NA Z /Aw
    Electron density = density(ρm ) x number of electrons/g (NA x ()
    = number of electrons/ cm3

## Slide 6
전자
X-선
입사한 X선 에너지 대부분을
인체내에서 전달받은 일차 고속전자
인체와 에너지 전달을
하지 않고 밖으로 빠져 나가는
X-선
인체 내 Compton 상호작용에 의한 에너지 전달과정
방사화
X-선
매질에 흡수된
이차전자에너지

## Slide 7
    치료용 MV beam-> Compton effect 주요 상호작용
      원자핵과 상호작용 x , 매질내 전자와 상호작용
      원자번호 Z 에 무관
      σ/ρ(Compton mass attenuation coefficient)
      = cm-1 /gcm-3 =1 /(g cm2) = fluence(ϕ)/g
        단위질량당 전자수= ϕ/g = number of electrons/g (NA x ()

## Slide 8: Compton 상호 작용에서의 이상적인 팬톰 조건
임의의 물질로 물팬톰을 대체하기 위한 3 조건:
  유효 원자수 Effective atomic number = () = =인체에서 거의 일정
  gram당 전자수 = NA Z /Aw
  Mass density = ρm
물팬톰을 대체하는 물등가 팬톰은 위의 3조건을 만족해야 함
1 x 2 x 3 = NA Z /Aw x ρm = ρ e = electron density = Number of electrons / cm3
결론적으로 전자밀도가 동일하거나 비슷해야 함

## Slide 9
선량측정에 사용되는 여러 팬톰
Lucite, Polystyrene –가장 많이 사용하는 팬톰
  단점 - 질량밀도의 폭이 큼
  장점 - 질량당 전자수가 일정-> 선량측정 가능
Anthropomorphic phantom
  - 모델명 Anderson Rando Phantom
  - 여러 개의 밀도를 가진 팬톰을 삽입
  - 인체 조직의 선량측정 용이

## Slide 10
Tissue 를 대체할 여러 제조법 (white..et al) –인체팬톰에 많이 사용
  epoxy 수지(resin) 에 특정 충전재(Filler) -> 혼합물 mixture ( Mix D, M3 …)
  이 혼합물이 방사선에 대하여 갖는 성질은 tissue에 대한 방사선특성와 유사함
Tissue 대체 혼합물들로 만든 팬톰의 방사선에 대한 조건들
  mass attenuation coefﬁcient, mass energy absorption coefﬁcient ,
  electron mass stopping power , angular scattering power ratios
Solid Phantom( Constantinou et. Al)
  재질: 에폭시 수지계 고체 대체물(epoxy resin-based solid substitute)
  선량 측정용으로 많이 사용
Anthropomorphic phantom

## Slide 11
mass density : electron density
  polystyrene 1.03~1.05 : 3.24
  Plexiglas 1.16~1.2 : 3.24
(=Perspex= Lucite=아크릴)
  Polyethylene 0.92 : 3.44
polystyrene
plexiglas
polyethylene
Polystyrene , Plexiglas and polyethlene:

## Slide 12
mass density : electron density
  Mix D 1.03~1.05 : 3.24
  Epoxy resin (MgO+ TiO2 )
  + Paraffin + Polyethylene)
  M3 1.16~1.2 : 3.24
(Epoxy resin + Paraffin)
Polystyrene , Plexiglas and polyethlene:
Mix D
Phantom Body: Epoxy Resin
.
Physical density and linear attenuation
within 2 ~3 % of actual tissue

## Slide 13
구성 : White polystylene 98%+ TiO2(~2%)
Density 1.013g/cm3
Electron density 1.045
Fluence factor 1.012
RW3=White water =white polystyrene( PTW,German)

## Slide 14
Plastic Water (CIRS, USA)
true water within 0.5% above 7 MeV
Plastic Water® LR - 15 keV - 8 MeV Use for such things as dose evaluation for low energy brachytherapy sources or CT dose verification.
Plastic Water® DT - 50 keV - 15 MeV* Use for special applications requiring exposures to both diagnostic and therapeutic energies such as radiation therapy planning and dose verification in IMRT.
Plastic Water® - The Original - 150 keV - 100 MeV Permits calibration of photon and electron beams within 0.5% of true water dose.
within 1% or better for specific energy ranges
Density 1.013g/cm3
Electron density 0.969
Fluence factor 0.97 : 광자선, 0.998 : 전자선 6~10 MeV

## Slide 15
Virtual Water (Standard imaging, USA)
Density 1.013g/cm3
Electron density 0.969
Fluence factor 1.014 전자선 6~10 MeV
Each batch of Virtual Water™ is tested at an independent calibration lab and verified to be within 0.5% of water at photon energies. Although 30x30cm slabs are most widely used and therefore considered to be a standard size, Virtual Water™ is also available in various thicknesses in 20x20cm and 40x40cm sizes.

## Slide 16
RMI451과 457의 후손
mimics true water within 0.5% for therapeutic and diagnostic energies.
Density 1.032 g/cm3
Electron density 1.0
Fluence factor 1.0
Solid Water® HE(Sun Nuclear , USA)
High Equivalency
SWHE_12215_whitepaper

## Slide 17
고체팬톰에서 팬톰두께 -> 물팬톰의 팬톰두께?
incident fluence Φ0 -> 매질 (길이 z , mass attenuation coefficient μ /ρ)을 지나면서 감쇄 -> fluence Φ 가 된다
매질을 water 와 solid phantom으로 치환하면
zw (물) = zpl(고체팬톰) X Cpl
    Photon : mass attenuation coefficient 의 비율:
    Elecrtron : mass stopping power의 비율
    =penetration depth 의 비율
Depth scaling factor(=Cpl, 팬톰두께 결정)

## Slide 18
광자선의 Depth scaling factor
10 MV x-선 가상물팬톰 Open
zw (물) = zpl(고체팬톰) X Cpl
= 10 x 0.963
= 9.63cm 가상 물팬톰 두께
= 10 cm 물팬톰 두께
J. Radiat. Res., 51, 707–713 (2010)
Depth Scaling of Solid Phantom for Intensity ModulatedRadiotherapy Beams
Yukio FUJITA1*, Naoki TOHYAMA2, Atsushi MYOJOYAMA1and Hidetoshi SAITOH1

## Slide 19
전자선의 Depth scaling factor(=Cpl )

## Slide 20
고체팬톰만으로 물등가 전하량을 측정 용이
hpl = 물 측정 전하량 MQ, w / 고체팬톰 측정 전하량 MQ, pl
hpl = MQ / MQ, pl
MQ, pl x hpl = MQ (고체팬톰에서 측정한 전하량 = 물등가 전하량)
Fluence scaling factor(hpl)
 | MixDP | Polystyrene | PMMA | Plastic water | WE211 | Virtual W | WT1 | RMI457
This work | 1.037 | 1.035 | 1.024 | 0.997 | 1.019 | 1.014 | 1.019 | 1.011
TRS-398 | － | 1.026 | 1.009 | 0.998 | － | － | 1.011 | 1.008
A STUDY ON PROPERTIES OF WATER SUBSTITUTE SOLID PHANTOM USING EGS CODE
H. Saitoha, T. Tomarub, T. Fujisakic, S. Abec, A. Myojoyamaa and K. Fukudab
Table 3.Mean fluence-scaling factors, hpl for solid water substitute materials (E0 = 6 to10 MeV)

## Slide 21: 9.2 Depth dose distribution
Dose variation
  Depth(μ)
  Field size
  Beam energy
  SSD(ISL)
6X
10X

## Slide 22: 9.3 Percentage depth dose(PDD)
as the quotient of the absorbed dose at any depth d to the absorbed dose at a ﬁxed reference depth d0, along the central axis of the beam.
Reference depth = d0 = dmax
Expressed as a percentage(%)

## Slide 23: A. Dependence on beam quality and depth
  For given energy, PDD variation with depth
    Distance(선원으로부터) -> Inverse square law
    Depth(매질내 표면부터 ) -> Exponential attenuation
    Curve increase to a maximum value

## Slide 24
매질내에서 흡수선량 변화
흡수선량은 깊이에 따라 변한다.
Beam의 중심축상에서의 depth dose variation 를 보기 위하여
  PDD, TAR, TMR

## Slide 25
X-ray dose maximum depth
Range | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0
Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
A.1 Initial Dose buildup
Kerma =
Dose =

## Slide 26
B. Effect of field size(FS) and shape
  Field size 의 종류
    정의 : collimator의 distal edge에서 본 선원의 중심(=광원의 중심)에서 divergence 되어 만든 FS
    (점선원의 경우 = Pg)
    (점선원이 아닌 경우 = Pi)
    1. Geometrical FS = Pi = Light FS 점선원이 아닌 선원에 의해(일반적인 FS)
    2. Dosimetric FS = Pg (FWHM 50%)
    Collimatoir distal edge 통과한 50% FS = Radiation FS
    3. Physical FS = Pi + (20~80% 간격) x2

## Slide 27: B. Effect of field size(FS) and shape
FS(1x1) = P(0) + S(1x1) = P(0) + S(1)
FS 증가 -> 산란선 기여분 증가 -> PDD 증가
FS증가로 인한 PDD증가량은 선질에 의존함
-> Energy 증가 -> 투과력 ↑ -> 앞방향산란성분이 다수, 후방산란성분은 적음 - >
  감쇄계수 ↓ -> 산란확률(또는 or cross-section) 감소함
PDD의 FS의존성은 감쇄계수가 큰 low energy 광자선이
high energy 광자선에 비해 현저하게 나타남

## Slide 28
B. Effect of field size and shape
  Measured Depth dose data -> square field
  - > convert to 정사각형 조사면-> 면적과 둘레비 계산
a x b
A x A
= =
한변의 길이 A = 4 x (A/P)
1. 10x15
- > 4 x A/P = 12
2. 한쪽의 변 A = 12 인 정사각형으로 변환
3. factor 는 10 x 15 -> 12x 12를 사용함
10 x 15

## Slide 29: B. Effect of field size and shape
원의 면적 = 정사각형 면적
π r 2 = A A = (4 x (A/P)) 2
L
W
r
정사각형 FS의 한변의 길이

## Slide 30
Equivalent Square or Circle
  직사각형
  정사각형
  원형
  A rectangular field is equivalent to square field if they have the same area/perimeter

## Slide 31: C. Dependence on SSD
SSD , PDD
f2>f1 -> F >1
f1>f2 -> F <1
Maynard F factor

## Slide 32: Maynard F factor에 대한 해석 ( PDD dependence on SSD)
Photon fluence는 선원으로 거리에 대해 1/r2 감소
SSD 증가 -> dose rate (at a point) 는 감소
SSD 증가시 -> 선원으로부터의 거리가 짧은
f1의 dose rate 감소율 ≫
(더 먼거리) f2의 dose rate 감소율
-> 즉 f2>f1 -> F >1 -> F
SSD 증가하면 (에너지가 증가하지 않는 조건에서)
-> PDD(f2)는 PDD(f1) 보다 크다
Fig. 9.5 Plot of relative dose rate as IS of dista nce from a point source.
f1
f2
80

## Slide 33
The percent depth dose for a 15x15 field, 10cm depth, and 80cm SSD is 58.4. Find the PDD for the same field size and depth for a 100 SSD

## Slide 34
!!! Wrong usage of Mayneord F factor 사용시 주의
  lower energy
  large ﬁeld
  large depth
  large SSD change.
30 x30-cm ﬁeld + 20-cm depth + 160-cm SSD (60-Co beam)
-> about 3% PDD error (80-cm SSD tables.)
주의사항 Mayneord F factor -> SSD -> PDD over-estimation
조사면이 크고 저에너지에서 F 적용시
-> Sol : F -> (1 + F) / 2 ( PDD overestimated scatter dose -> 1/2 reduced effect)

## Slide 35: 9.4 Tissue Air Ratio(TAR)
검출기의 위치는 고정
the ratio of the dose (Dd) at a given point in the phantom
  to the dose in air (Dfs) at the same point.
PDD는 SSD에 따라 달라짐-> SSD가 변하면 PDD 변경 필요함
->방사선 치료시 번잡스러움
SSD의 의존성을 없애기 위해 만듦 -> TAR도입
TAR의 개념으로 인해 회전치료, Isocentric technique등이 가능해짐

## Slide 36
A. Effect of distance
TAR의 량 Dd 와 Dfs 는 모두 선원으로부터 거리가 동일
-> photon fluence의 거리에 대하여 무관하게 됨
-> 팬톰내의 매질두께에 의한 attenuation 과 scattering 만 고려함
Attenuation
  Primary beam은 매질의 depth에 따라 지수함수적으로 감소
  -> TAR은 SSD를 고려하지 않고 depth만 고려함.
Scattering
  Depth dose의 산란성분은 depth와 FS에 dependent,
  beam의 divergence는 independent.
  Depth dose를 구성하는 primary 와 scatter 성분들을 포함하는 TAR 은 SSD와 independent함

## Slide 37
TAR의 정의에 의해
depth를 고정하고
SSD1 에서 SSD2 로 변화
-> 1. (녹색바깥 노란색) scatter 증가분
=
2. (녹색안쪽 노란색) scatter 감소분
-> SSD 기여도는 무시하게 됨
기하학적 해석 TAR(E, d, FS, SSD)
d
Dd
1
1. More scatter here
2. Less scatter here
SSD1=f1
SSD2=f2
2
1

## Slide 38
B. Variation with Energy, depth, and Field size
에너지변화, 깊이 변화, 조사면 변화에 따라 TAR 달라짐
  Energy 증가 -> TAR 증가
  Depth 증가 -> TAR 감소
  FS 증가 -> scatter 성분 증가 -> TAR 증가
    Primary 성분 : a narrow beam or a 0 x0
    Scatter 성분 dose ≈ 0 -> 증가

## Slide 39: TAR(TPR) table
Depends on Field size, Depth and Energy

## Slide 40
B.1 Backscatter Factor(BSF)
TAR 과 유사한 개념으로 깊이 d 대신 dmax 에서의 선량을 사용함
    Independent SSD
    Independent depth 정의에 의해서 dmax 깊이를 고정하므로
    Depend on beam quality
    Depend on FS
TAR의 특별한 경우

## Slide 41
For Orthovoltage (red)
  FS(400 cm2) + HVL 0.6~0.8 mm Cu -> BSF 의 최대값 1.5
  공기중 선량에 비해 피부근처의 선량이 50% 선량 높음
For megavoltage beams (60Co and higher energies),
  BSF =1.036 ( 10 x10-cm ﬁeld for 60Co)
  공기중 선량에 비해 dmax의 선량은 3.6% 높음
energy 증가 -> scatter 감소-> backscatter component 감소
8 MV 이상
  Dmax 에서 scatter는 매우 작아 무시되며
  BSF =1
BSF Properties of energy range( Beam quality )

## Slide 42: C. Relationship Between TAR and PDD
Dd(Q) = TAR(d,rd) Dfs(Q)
BSF 정의 dmax에서의 TAR
-> Ddmax(P) = BSF(rdmax) Dfs(P)
f+ dm
f+ d
FS : rd = r x
r = rd x
Q = f + d
P = f + dm
ISL
P
Q
f
r
f
r

## Slide 43
Fs rd = r x
f1
f2
TAR(d, rd , f2)
TAR(d, rd , f1)
FS : r = rd x
C.1 Conversion of PDD from SSD1 to SSD2—the TAR Method
PDD (d, r , f1) =TAR(d, rd , f1) [ x100
PDD (d, r , f2) =TAR(d, rd , f2) [ x100

## Slide 44: C.1 TAR 을 이용한 SSD변화에 따른 PDD 계산
깊이 동일, FS 동일(PDD, TAR), SSD만 변화하는 경우
F : Mayneord factor
PDD1 과 TAR의 비율 과 F

## Slide 45
Above 8MV, PDD variation : BSF ≈1
PDD(d,r,f2) = PDD(d,r1,f1) x F
(TAR x , PDD data만 있는 경우
Depth d 동일, FS(r)와 SSD(f) 변화하는 경우
BSF =TAR(dmax , rdmax)

## Slide 46: D. Calculation of dose in Rotation therapy
TAR->SSD의존성이 없으므로 isocentric technique 계산에 유용
Arc therapy, rotation therapy는 isocentric technique 의 일종
Rotation therapy의 depth dose 계산 -> TAR 의 평균 이용

## Slide 47: D. Calculation of dose in Rotation therapy
For Table 9.3, determine the treatment time to deliver 200 cGy (rad) at the center of rotation, given the following data:
dose rate free space for 6 x 6 cm ﬁeld at the SAD is 86.5cGy/min.
1.Dose to be delivered at isocenter = 200 cGy (given)
2.Dose free space to be delivered at isocenter
=200/ 0.538
=371.8 cGy
∴ 200 cGy 치료하는 시간 = 371.8/ 86.5 = 4.30 min
3.Dose rate free space at isocenter = 86.5 cGy/min (given)3

## Slide 48: 9.5 Scatter – Air Ratio
TAR(d,rd) = Primary + Scatter =TAR(d,0) + SAR(d,rd)
SAR(d,rd) =TAR(d,rd) - TAR(d,0)
의미: 동일 깊이에서 조사면적변화에 따른 TAR값들의 차이
  radial segments로 분리
  Determine SAR for each segment (∆Θ/2π)
  Average SAR =
  TAR= TAR(0)+ (d,rd)
TAR(d,0)
SAR(d,rd)
TAR(d,rd)

## Slide 49
sector | radius(cm) | SAR | sector | radius | SAR
1 | 4.2 | 0.150 | 11 | 4.0 | 0.145
2 | 5.0 | 0.170 | 12 | 2.5 | 0.100
3 | 5.0 | 0.170 | 13 | 2.2 | 0.091
4 | 1.8 | 0.079 | 14 | 2.1 | 0.088
5 | 1.5 | 0.068 | 15 | 2.2 | 0.091
6 | 1.4 | 0.064 | 16 | 2.8 | 0.109
7 | 1.5 | 0.068 | 17 | 4.6 | 0.160
8 | 1.8 | 0.078 | 18 | 4.2 | 0.150
9 | 3.6 | 0.133 |  |  | 
10 | 5.0 | 0.170 |  |  | 
= 2.050
(d,rd) = (d,rd) /# sectors =
= 2.05/18 = 0.114
  TAR= TAR(0) + (d,rd) = 0.572 + 0.114 = 0.686
TAR(0) = 0.572
Co-60 9 cm depth circular field
(d,rd ) x ∆Θ/ 2π
20도 간격으로 segmentation

## Slide 50
TAR(0) remains the same
SAR for sectors are calculated and summed
  = TAR(0) +
  TAR(0)=
  %DD =100 x x (
-> 평균 을 구한다.

## Slide 51: Thank You!!